一、概述

CJE—2A型电磁轭、马蹄式、磁环探伤仪，是利用磁轭对铁磁性被探伤工件进行交流磁化的磁粉探伤仪，它能对各种零件进行磁化探伤，包括对大型零部件进行局部磁化探伤，能用作外加法磁力探伤和剩磁法磁力探伤。

仪器利用可控硅组成无触点开关，噪音小，寿命长。仪器体积小，重量轻，提升力大，活关节可调，特别适用于平焊缝、角焊缝、压力容器、管道及形状复杂零部件的探伤。仪器输出为低电压，对不允许高电压进入设备内探伤的场合更为适合。

该设备有三种探头：（随机只配A型或D型O型其中一只探头）

1、电磁轭探头：配有活关节，可以对平面、曲面工件进行探伤。

2、马蹄探头：可以对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤。

3、磁环：能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，用它来检测工件的疲劳裂痕（疲劳裂痕均垂直于轴向）极为方便，用它还可以对工件进行远离法退磁。

二、技术指标

1. 输入电压：AC 220V ± 10%V

2. 输出电压：AC 36V

3. 输出电流：＞10A

4. 提升力：大于5㎏(约55N)

5. 暂载率：50%

6. 电磁轭磁极间距：0—250mm

马蹄式磁极间距：0-165mm

磁环式磁极间距：Φ150mm    1800AT

（三种探头通用，随机只配一种）

7. 探伤灵敏度：A型1＃试片显示清晰

8. 主机外形尺寸：230×160×120mm（长×高×宽）

9. 重量：5㎏

三、结构特点

仪器采用可控硅开关，低电压输出安全可靠，探头采用固定式和外加可调式两种，可调式探头可根据不同部件形状调节极靴间距，并有良好的接触。

四、操作使用

1. 将电源电缆的圆形插头插入仪器三芯电源插座，将电缆的单相插头插入电网配电板插座，（必须要有牢固的接地线）接通仪器电源开关，指示灯亮，表明电路已接通电源。

2. 将电缆线两端航空插头分别插入仪器插座及探头插座中。

3. 使探头和被探工件表面接触好，按下探头上的充磁按钮，充磁指示灯亮，表明工件已在磁化。

4. 停止使用时，关掉仪器电源开关及电网配电板上的总开关。

5.注意事项

1.使用该仪器时，一定要将探头和被探工件很好的接触，才能按下冲磁按钮，否则线圈中的电流会增大而烧坏熔断器，甚至损坏可控硅。

2. 若需要调节磁极间距时，松动可调关节上的蝶形螺母来改变磁极间距，然后将螺母旋紧才能工作。

五、故障检修

1. 电源指示灯不亮：可能是指示灯泡坏或电源开关故障或保险丝熔断。

2. 保险丝熔断：安装在面板上的保险丝接在变压器的初级，当变压器初级有较大电流分量或初、次级短路等故障，均可引起保险丝熔断。若检修时无法判断是哪一部分故障，可将两变压器分开，分别接上电源，再分别检查，找出故障

3. 充磁指示灯不亮：可能是指示灯泡坏，小型继电器故障或可控硅不工作等故障。

六、磁悬液的配置

非荧光磁粉可用下述水磁悬液配方：

1000浓乳      10g

亚硝酸钠      5g

三乙醇胺      5g

水            1L

非荧光磁粉    15—30g

配置方法：将10g100＃浓乳加入1L50℃的温水中搅拌至完全溶解，再加入5g亚硝酸钠，5g三乙醇胺 15—30g磁粉，每加入一种成分后要搅拌均匀。

七、设备成套性

1. 主机                                1台

2. 电磁轭 /马蹄式                      1只

3. 电源线                              1根

4. 电缆线                              1根

5. 5A保险丝管                          5只

6. 照明灯泡5W/12V（配马蹄式用）       5只

7. 说明书                              1份

8. 合格证                              1份

济宁联永超声电子有限公司

地址：济宁市建设南路28号

电话：0537-2272516  2272517  2272518

传真：0537-2272519

邮箱：www.lianyong@lychaosheng.com

网址：http://www.lychaosheng.com

CJE-2A型

电磁轭马蹄式磁环探伤仪

使用说明书

济宁联永超声电子有限公司