AD-7超声波测厚仪 使 用 手 册 济宁联永超声电子有限公司

敬致用户： 感谢您购买我公司生产的AD-7型智能超声波测厚仪，为使您更好地了解和使用本仪器，请详细阅读使用手册，以便彻底地掌握仪器的功能和使用方法。如有疑难请电话咨询：0537-2272516 多谢合作！ 济宁联永超声电子有限公司

目 录 一、概述 二、技术性能 三、操作键说明 四、使用方法 五、维护及注意事项 六、仪器标准配置 七、常用材料声速表

AD-7型超声波测厚仪 一、概述 AD—7型是公司最新推出、进口组装生产小型数字化双显测厚仪，利用单片机技术应用液晶显示测量厚度值，并同时显示声速，自动校准，实现了已知声速测厚度及已知厚度测声速两大功能。操作简便，稳定可靠，是无损检测工作者的理想的检测工具。 二、技术性能 1、测量范围：1.0mm-200mm（钢） 2、显示方式：LED液晶显示，场置背光 3、测量误差：±（0.5%H+0.1）mm 4、声速调整范围：500—9990m/s连续可调 5、已知材料厚度能测声速 6、耦合指示：被测件与探头耦合良好时， 显示： 7、电源：2节5号电池 8、欠电压指示：当电源≤2.2V时，显示L 9、仪器外型尺寸：130×67×22（mm） 11、重量：160g 12、使用环境：温度-10℃-50℃ 相对湿度≤90%

三、操作键说明 ON 1、 ：仪器开机键 2、 ：仪器关机键 OFF CAL 3、 ：校准键 +/- 4、 ：声速加、减选择键 10 5、 ：声速加、减10键（十位变化键） 100 6、 ：声速加、减100键（百位变化键） 四、使用方法： 1、将电池放入电池仓内，将探头插入插座。 ON 2、开机：按动键 1-2秒，待显示屏显示 . ON 即松开 键，随后显示屏显示

5900 0.0 仪器即进入测量状态。 CAL 3、校准：将涂有耦合剂的探头置于仪器顶端标准试块上，测得一厚度值，拿开探头，按动 键， 5900 0.0 显示屏显示 然后再将探头放在试块上看出数是否为5.0，如是5.0即校正完毕；如不是再重复一次。此时，如测量钢的厚度即可测量。 4、声速设置方法：开机后，声速为5900m/s的声速，如测量钢可直接测量；若测量其它材质时，必须进行声速设置，方法如下： +/- 100 在设置声速前先在5900声速时校准仪器使之显示屏显示5.0后，再根据材质声速可按 10 +/- 100 劳取酬 键，将其声速设置在您所需测量材质的声速值上。按 键，声速加或声速减；按 键，

10 声速加100或减100；按 键，声速加10或减10。 注：在声速5900m/s状态校正完毕后，再重新设置声速后不需再校准，可直接测量，无论测何种材质均用本仪器上的标准试块校准即可。 +/- 100 5、已知材料厚度测声速：首先完成“3”校正工用，将探险头置于已知厚度试块上，按 10 直到显示屏测量数据与已知厚度值相同时（允许误差范围内），此时显示屏上的声速值就是所测材料的声速值。为更准确，应制作几个薄厚不同而材质相同的试块，分别测其声速，取平均值即可。 6、背光使用：周围环境光线暗时，仪器测量背光灯亮。

五、维修及注意事项： 1、本仪器为精密电子仪器，切不可将各种液体漏入仪器内部。 2、仪器使用完毕后，应擦去探头及仪器上的耦合剂和污垢，保持仪器的清洁。 3、非专业维修人员，勿随便拆开仪器，以免带来不必要的损坏，给维修工作增加难度。 4、插拔探头时应捏住活动外套沿轴线用力，不可旋转插头，以免损坏探头电缆芯线。 5、任何情况下，不得使用对探头腐蚀性的液体耦合剂。 6、仪器长时间放置不用请将电池取出，以免电池中的液体对仪器腐蚀。 7、仪器若出现故障请与生产厂家联系。 六、仪器标准配置： 主机AD-7 1台 探头CT-10 2只 耦合剂 1瓶 5#电池 2节 使用手册 1份 校定合格证 1份

仪器箱 1只 七、常用材料声速表（参考） 材料名称 声速（m/s） 铝 6400 黄铜 4640 铸铁 4600 铬 6200 铜 4720 水玻璃 2350 金 3240 钢 5900 不锈钢 5790 钛 5990 铅 2400 锌 4170

LYH-5型直流电火花检漏仪 使 用 手 册 KWW 济宁联永超声电子有限公司 KWWLK地址：济宁市建设南路28号 KWWLK邮编：272000 KWWLK电话：0537-2272516 2272517 2272518 KWWLK传真：0537-2272519 KWWL Khttp：//www.lychaosheng.com

AD-7超声波测厚仪 使 用 手 册 济宁联永超声电子有限公司

LYH-5型直流电火花检漏仪 使 用 手 册 KWW 济宁联永超声电子有限公司 KWWLK地址：济宁市建设南路28号 KWWLK邮编：272100 KWWLK电话：0537-2272516 2272517 2272518 KWWLK传真：0537-2272519 KWWL Khttp：//www.lychaosheng.com